0123

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ One Step LH (полоска) Только для самостоятельного применения

НАЗНАЧЕНИЕ

Тест на овуляцию One Step LH — это иммунохроматографический одношаговый анализ для самостоятельного проведения, предназначенный для качественного определения in vitro лютеинизирующего гормона человека (ЛГ) в моче с целью прогнозирования времени овуляции.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ

Лютеинизирующий гормон человека (ЛГ) — гликопротеиновый гормон, выделяемый передней долей гипофиза. ЛГ совместно с другими стероидными гормонами играет важную роль в регуляции овуляции и функции яичников в течение менструального цикла. Учитывая характерные колебания ЛГ во время цикла, быстрое и чувствительное измерение ЛГ — важный инструмент в диагностике и ведении женского бесплодия. Выявление всплеска ЛГ помогает прогнозировать время овуляции. Начало всплеска ЛГ предшествует овуляции примерно на 30 часов. Анализ ЛГ успешно применяется для определения времени забора ооцитов при ЭКО и так же помогает выбрать время искусственной инсеминации.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Тест на овуляцию One Step LH — качественный двухантительный «сэндвич»-иммуноанализ для определения ЛГ в моче. Мембрана предварительно покрыта анти-β-ЛГ в зоне тестовой линии и козьими поликлональными антителами против IgG мыши в зоне контрольной линии. В ходе теста моча реагирует с окрашенным конъюгатом (мышиное моноклональное анти-α-ЛГ-антитело с коллоидным золотом), предварительно нанесённым на полоску. Смесь поднимается по мембране за счёт капиллярного действия. При наличии ЛГ в образце в зоне тестовой линии образуется окрашенная полоса.

Козьи поликлональные антитела против IgG мыши реагируют с конъюгатом, и в контрольной зоне всегда появляется светлая полоса. Эта контрольная полоса служит эталоном интенсивности окраски примерно для 25 мМЕ/мл ЛГ. Если интенсивность тестовой полосы выше контрольной — тест положительный, всплеск ЛГ вероятно происходит. Отсутствие розовой полосы в тестовой зоне либо более бледная окраска тестовой полосы по сравнению с контрольной — отрицательный результат. Наличие розовой полосы в контрольной зоне подтверждает: 1) достаточный объём образца; 2) надлежащее протекание; 3) исправность реагентов.

РЕАГЕНТЫ

Одна тест-полоска на овуляцию ЛГ в фольгированном пакете. Ингредиенты: тест-устройство содержит коллоидное золото, покрытое козьими анти-мышиными антителами 1,5 мг/мл, мышиными анти-α-ЛГ 1 мг/мл и мышиными анти-β-ЛГ 4 мг/мл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Каждый пакет содержит:
1. Одну тест-полоску One Step LH.
2. Осушитель.

Каждая коробка содержит:
1. Фольгированные пакеты с тест-полосками.
2. Коробка: 5 / 7 / 50 / 100 шт.
3. Инструкция-вкладыш.

Дополнительное оборудование (при необходимости):
контейнер для сбора образца;
таймер.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Храните тест-полоску при 4–30 °C (комнатная температура). Избегайте солнечных лучей. Тест стабилен до даты на этикетке пакета.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

1. Определение даты тестирования

Пик концентрации ЛГ наступает перед овуляцией. Овуляция тесно связана с пиком выброса ЛГ. Пик ЛГ предсказывает овуляцию в ближайшие 24–48 часов, поэтому отслеживание пика ЛГ обеспечивает лучшее время для зачатия.

Чтобы определить, когда начинать тестирование, сначала узнайте длину своего менструального цикла — число дней от первого дня менструального кровотечения до дня перед началом следующей менструации. Воспользуйтесь таблицей ниже.

Примечание: если длина цикла неизвестна, начните тестирование на 11-й день после начала первой менструации. По таблице при цикле 28 дней начинать тест следует на 12-й день цикла — по одному тесту в день, пока не будет выявлен всплеск ЛГ. Если ваш цикл короче 21 дня или длиннее 40 дней, обратитесь к врачу.

ТАБЛИЦА МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

| Цикл, дней | Начало теста | Цикл, дней | Начало теста |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5-й день | 31 | 15-й день |
| 22 | 6-й день | 32 | 16-й день |
| 23 | 7-й день | 33 | 17-й день |
| 24 | 8-й день | 34 | 18-й день |
| 25 | 9-й день | 35 | 19-й день |
| 26 | 10-й день | 36 | 20-й день |
| 27 | 11-й день | 37 | 21-й день |
| 28 | 12-й день | 38 | 22-й день |
| 29 | 13-й день | 39 | 23-й день |
| 30 | 14-й день | 40 | 24-й день |

Пример: при обычном цикле 28 дней, если первый день последней менструации — 7-е число месяца, начинать тестирование следует 18-го числа.

| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (7) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | <18> | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |

(  ) — первый день последней менструации;
<> — начало тестирования полоской (по моче).

2. Сбор и обращение с образцами

Тест на овуляцию One Step LH предназначен для свежих образцов мочи. Используйте сразу после сбора. Для сбора применяйте стаканчик для мочи; специальная обработка не требуется. Выберите удобное время суток и старайтесь собирать мочу примерно в одно и то же время в течение всего цикла. Для лучших результатов собирайте мочу между 10:00 и 20:00.

3. Порядок проведения теста

1. Извлеките тест-полоску из фольгированного пакета.

2. Погрузите полоску в мочу концом со стрелкой вниз. Не погружайте выше линии MAX. Через минимум 15 секунд извлеките полоску и положите горизонтально на чистую невпитывающую поверхность (см. рисунок).

3.Считайте результат на 10-й минуте. 
НЕ ИНТЕРПРЕТИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 15 МИНУТ.

4. После однократного применения выбросьте устройство в мусорное ведро.

4. Интерпретация результатов

Отрицательный: в контрольной зоне (C) только одна розовая полоса, либо есть обе полосы, но тестовая (T) бледнее контрольной (C). Всплеск ЛГ не выявлен — продолжайте ежедневное тестирование.

Положительный: две чёткие розовые полосы — в тестовой зоне (T) и контрольной (C), причём тестовая (T) равна по интенсивности или темнее контрольной (C). Овуляция вероятна в ближайшие 24–48 часов. При планировании беременности лучшее время для близости — после 24, но до 48 часов.

Недействительный: если розово-фиолетовых полос нет ни в тестовой (T), ни в контрольной (C) зоне, либо полоса есть только в тестовой зоне (T) без контрольной (C) — тест недействителен. Рекомендуется повторить тест.

Положительный · Отрицательный · Недействительный

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Встроенные функции контроля качества. После внесения образца окрашенные полосы мигрируют по мембране у переднего края конъюгата красителя и полностью «вымываются» с полоски.

По завершении теста на отрицательных образцах виден только розово-фиолетовый бэнд в зоне «C» либо обе полосы, где тестовая бледнее контрольной; на положительных образцах появляются полосы в зонах «T» и «C», где тестовая равна или темнее контрольной. Появление КОНТРОЛЬНОЙ полосы подтверждает исправную работу полоски и служит процедурным контролем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Аналитическая и диагностическая чувствительность

Тремя партиями тестировали стандартный раствор с концентрациями 0; 10; 25; 50; 100 мМЕ/мл, по три раза на концентрацию, считывая результат на 10-й минуте. Тест показал положительный результат при 25 мМЕ/мл, поэтому чувствительность теста — 25 мМЕ/мл.

2. Точность

Случайные образцы мочи тестировали тестом One Step LH и тестом Wondfo LH. Всего собрано 160 образцов (90 положительных). Расхождений не выявлено: точность One Step LH — 100% в сравнении с тестом Wondfo LH.

3. Воспроизводимость

Три партии устройств проверяли в трёх разных местах три разных человека. Все три партии показали хорошую воспроизводимость.

4. Вариабельность

Три партии устройств тестировали на ЛГ в фиксированное время утром и вечером каждый день, по 5 раз на раствор, считывая на 10-й минуте. Все партии показали хорошую вариабельность и стабильную работу.

5. Специфичность

Тремя партиями проверяли отсутствие интерференции с обычными веществами мочи (считывание на 10-й минуте). Полоску каждой партии тестировали с двумя образцами: один с раствором ЛГ 25 мМЕ/мл, другой без него. Проверено 12 веществ — интерференции не наблюдалось.

| Парацетамол | 20 мг/дл |
| --- | --- |
| Ацетилсалициловая кислота | 20 мг/дл |
| Альбумин | 200 мг/дл |
| Ампициллин | 20 мг/дл |
| Аскорбиновая кислота | 20 мг/дл |
| Атропин | 20 мг/дл |
| Кофеин | 20 мг/дл |
| Креатинин | 100 мг/дл |
| Гентизиновая кислота | 20 мг/дл |
| Глюкоза | 2 г/дл |
| Гемоглобин | 1 мг/дл |
| Тетрациклин | 20 мг/дл |

Мужской образец мочи с добавлением ФСГ 200 мМЕ/мл и ТТГ 200 мкМЕ/мл, затем ЛГ до 25 мМЕ/мл — значимой перекрёстной реакции с 200 мМЕ/мл ФСГ и 200 мкМЕ/мл ТТГ не выявлено.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

- Алкоголь может влиять на результат — не рекомендуется проводить тест после употребления спиртного.

- Препараты, содержащие ХГЧ (например, прегнил, профази, новарел) или ЛГ, влияют на результат; кломид может дать ложноположительный результат при слишком раннем начале тестирования. Алкоголь, аспирин, парацетамол, обезболивающие, антибиотики и прочие препараты без ХГЧ/ЛГ не должны влиять на результат, но гормональные препараты могут. При их приёме проконсультируйтесь с врачом.

- Иногда образцы с уровнем менее 25 мМЕ/мл также дают положительный результат.

- У женщин с синдромом поликистозных яичников уровень ЛГ может быть повышен — в этом случае результат ложноположительный.

- Беременным не следует использовать тест: моча беременных содержит высокую концентрацию ХГЧ, перекрёстно реагирующего с реагентами, — результат будет ложноположительным.

- Как и при любой диагностике, оценивайте результат вместе с другими клиническими данными и консультируйтесь с врачом перед принятием медицинских решений.

- Первую утреннюю мочу использовать не рекомендуется: у большинства женщин всплеск ЛГ в сыворотке происходит ранним утром, но не отражается в первой утренней моче.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Только для диагностики in vitro.

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед тестом. Обратите внимание на положение линий C и T.

2. Не используйте после истечения срока годности.

3. Не используйте устройства повторно; после применения выбрасывайте в мусор.

4. Не используйте при повреждённом или вскрытом пакете.

5. Не прикасайтесь к мембране полоски.

6. После вскрытия пакета используйте тест немедленно; длительное воздействие влажности портит продукт.

7. Считайте образцы мочи и использованные устройства потенциально инфекционными; избегайте контакта с кожей.

8. Перед использованием убедитесь в наличии стаканчика для мочи.

9. Идеальное время теста — во второй половине дня, не рано утром; допустимо с 10:00 до раннего вечера.

10. При нерегулярных или необычно длинных циклах обратитесь к врачу.

11. Антитела содержат 0,01% азида натрия.

ИСТОЧНИКИ

1. Batzer, F.R. Fertility & Sterility, Vol 34, 1 1980.

2. Catt, K.J. Dufan, M.L. and vaitukaitis, J.L. J.

3. Clin. Endocrinol Metab., Vol. 40,537, 1975.

4. Braunstein, G.D., Rasor, J., Alder, D., Danzer H.

5. Wade, M.E. Am. J. Obster. Gynecol., Vo.

126,678,1976.

6. Lenton, E.A., Neal L.M., Sulaiman, R. Fertility and

Sterility, Vol. 37,773, 1982.

7. Batzer, F.R. Fertility & Sterility, Vol, 34, 1 1980.

8. Dawood, M.Y., Sexeba, B.B., and Lanesman, R. Ob.

Gyn. Vol. 126, 678, 1976.

9. Braustein, G.D., et Al. AM. Inter. Med. Vol. 78, pp.

419-439, 1980.

10. Uotila, M., Ruoslahti, E. And Engvall, H.J. Immunol.

Methods, Vol. 42, 11, 1981.

11. C. Galfre, S.C. Howe, C. Milstein, G.N. Butcher, and J.

C. Howard, Nature 266, 550, 1977.

12. M.N. Iscove and F. Melchers, J. Exp Med. 147, 923,

1978.

13. P.L., Ey, et. Al., Immunochemistry 15, 429, 1978.

Производитель HUBEI MEIBAO Biotechnology Co., Ltd. Адрес: No. 5 Hongfu Road, Shayang Economic Development Zone, 448200, JingMen City, КНР (Китай).

Уполномоченный представитель в Европе: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe). Адрес: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany. Тел.: +49-40-2513175 · Факс: +49-40-255726.

УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ

|  | Не использовать повторно |  | Только для диагностики in vitro |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хранить при 4–30 °C |  | Изучите инструкцию по применению |
|  | Осторожно |  | Номер партии |
|  | Использовать до |  | Достаточно для <n> тестов |
|  | Не использовать при повреждённой упаковке |  | Беречь от влаги |
|  | Беречь от солнца |  | Производитель |